Białystok, dnia 18.12.2025r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dział Zaopatrzenia

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr TZ.220.13.2025.KPO.ZO2, dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Centrum Dydaktyczno-Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści złożenie pełnomocnictwa sporządzonego na wzorze własnym Wykonawcy, zamiast wzoru pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 9 postępowania. Uzasadnieniem powyższego wniosku jest fakt, iż wzór pełnomocnictwa przygotowany przez Zamawiającego zawiera dane wrażliwe (m.in. numer dowodu osobistego), których przetwarzanie nie jest niezbędne do potwierdzenia umocowania osoby działającej w imieniu Wykonawcy. Jednocześnie oświadczamy, że pełnomocnictwo sporządzone na wzorze Wykonawcy będzie zawierało wszystkie wymagane prawem elementy oraz jednoznacznie potwierdzało zakres umocowania osoby reprezentującej Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 – Pełnomocnictwo ma charakter wzoru pomocniczego.

Zamawiający dopuszcza złożenie pełnomocnictwa sporządzonego na wzorze własnym Wykonawcy, pod warunkiem, że dokument ten będzie:

zawierał wszystkie wymagane prawem elementy pełnomocnictwa (w szczególności oznaczenie Wykonawcy, dane pełnomocnika, wskazanie postępowania TZ.220.13.2025.KPO.ZO2 oraz zakres umocowania), jednoznacznie potwierdzał umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy w niniejszym postępowaniu,

podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie jest wymagane podawanie w pełnomocnictwie numeru dowodu osobistego ani innych danych, które nie są niezbędne do potwierdzenia umocowania. W przypadku korzystania z wzoru pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 9, Wykonawca może pozostawić niewypełnione pola dotyczące takich danych.

CZEŚĆ NR 3 - Zaawansowany defibrylator - 1 kpl.

Pytanie nr 1

Poz.27)	 Czy Zamawiający dopuści zaawansowany defibrylator bez modułu etCO₂ z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika, w zestawie co najmniej 25 szt. kaniul do każdego defibrylatora?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaawansowanego defibrylatora bez modułu etCO₂, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapis w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, w poz. 27, należy rozumieć jako parametr fakultatywny (dodatkowy) – posiadanie modułu etCO₂ zgodnego z opisem (zakres pomiaru, automatyczna kalibracja, zestaw kaniul) będzie traktowane jako cecha dodatkowa urządzenia, natomiast brak modułu etCO₂ nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty, o ile pozostałe wymagania OPZ zostały spełnione.

Pytanie nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 2a

Czy Zamawiający dopuści jako dokumenty potwierdzające wymagania określone w pkt. I:

- certyfikat CE/ deklaracja zgodności UE oraz:

- raport środowiskowy (raport producenta)

- oświadczenie środowiskowe (oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta na Polskę)

- instrukcję użytkowania?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2a – Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zasadą DNSH (Część nr 3) został wskazany katalog otwarty dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań DNSH.

Zamawiający:

- dopuszcza złożenie jako przedmiotowych środków dowodowych m.in.:

- certyfikatu CE / deklaracji zgodności UE,

- raportu środowiskowego producenta,

- oświadczenia środowiskowego autoryzowanego przedstawiciela producenta,

- instrukcji użytkowania,

- pod warunkiem, że z treści tych dokumentów łącznie będzie jednoznacznie wynikać spełnienie wymagań określonych w części I Załącznika nr 2a (w szczególności w zakresie: brak substancji niebezpiecznych zgodnie z REACH/RoHS, efektywność energetyczna, cykl życia i możliwość naprawy, gospodarka o obiegu zamkniętym itp.).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy wskazane wyżej dokumenty nie będą w sposób wystarczający potwierdzały spełnienia któregokolwiek z wymagań DNSH, Wykonawca może zostać wezwany do uzupełnienia lub złożenia dodatkowych dokumentów mieszczących się w otwartym katalogu przedmiotowych środków dowodowych przewidzianym w Załączniku nr 2a.