Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zapytania: TZ.220.10.2026.KPO.ZO3

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o objętości 1650 ml, w zestawie z rezerwuarem 2000 ml, maską anestetyczną dla dorosłych, drenem tlenowym 2m, zaworem bezpieczeństwa 60cm H2O, pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza za wyjątkiem rezerwuaru oraz drenu tlenowego, możliwość podłączenia zaworu PEEP przy zastosowaniu dodatkowych złączek, bez paska na dłoń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza resuscytator dla dorosłych o objętości 1650 ml, w zestawie z rezerwuarem 2000 ml, maską anestetyczną dla dorosłych, drenem tlenowym 2m, zaworem bezpieczeństwa 60cm H2O, pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza za wyjątkiem rezerwuaru oraz drenu tlenowego jednakże mocowanie zaworu PEEP musi się odbywać bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych złączek.

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla noworodków o objętości 280 ml, w zestawie z rezerwuarem 1600 ml, maską anestetyczną dla noworodków, drenem tlenowym 2m, zaworem bezpieczeństwa 40cm H2O, pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza za wyjątkiem rezerwuaru oraz drenu tlenowego, możliwość podłączenia zaworu PEEP przy zastosowaniu dodatkowych złączek, bez paska na dłoń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza resuscytator dla noworodków o objętości 280 ml, w zestawie z rezerwuarem 1600 ml, maską anestetyczną dla noworodków, drenem tlenowym 2m, zaworem bezpieczeństwa 40cm H2O, pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza za wyjątkiem rezerwuaru oraz drenu tlenowego jednakże mocowanie zaworu PEEP musi się odbywać bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych złączek.

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci o objętości 600 ml, w zestawie z rezerwuarem 1600 ml, maską anestetyczną dla dzieci, drenem tlenowym 2m, zaworem bezpieczeństwa 40cm H2O, pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza za wyjątkiem rezerwuaru oraz drenu tlenowego, możliwość podłączenia zaworu PEEP przy zastosowaniu dodatkowych złączek, bez paska na dłoń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza resuscytator dla dzieci o objętości 600 ml, w zestawie z rezerwuarem 1600 ml, maską anestetyczną dla dzieci, drenem tlenowym 2m, zaworem bezpieczeństwa 40cm H2O, pakowany w plastikową walizkę, możliwość sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza za wyjątkiem rezerwuaru oraz drenu tlenowego jednakże mocowanie zaworu PEEP musi się odbywać bez zastosowania jakichkolwiek dodatkowych złączek.

Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w zestawie maskę twarzową silikonową z otwartym mankietem, bez możliwości pompowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w zestawie maskę twarzową silikonową z otwartym mankietem, bez możliwości pompowania.

Modyfikacja Formularza ofertowego poz. 1A oraz 1D.