Białystok, dnia 02.02.2026r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dział Zaopatrzenia

Dotyczy zapytania ofertowego nr TZ.220.19.2026.KPO.ZO3, dostawa urządzeń wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej do Centrum Dydaktyczno- Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wideolaryngoskopu wyposażonego w wejście umożliwiające transfer zdjęć oraz materiałów wideo (np. port USB), przy jednoczesnym braku wejścia HDMI oraz braku możliwości podłączenia zewnętrznego monitora, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje OPZ w zakresie wymagań dotyczących złączy w wideolaryngoskopie poprzez przyjęcie następującego brzmienia:

„Złącza umożliwiające podłączenie do komputera (np. USB lub równoważne), umożliwiające transfer zdjęć i filmów. Dopuszcza się brak złącza/wyjścia do podłączenia zewnętrznego monitora (np. HDMI), o ile urządzenie posiada wbudowany monitor spełniający pozostałe wymagania OPZ.”

Pytanie nr 2:

Czy przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań Zamawiający dopuści wysokiej jakości wideolaryngoskop UeScope UED-A z 3” monitorem, czasem pracy ciągłej powyżej 210 minut, u którego natężenie oświetlenia diody LED wynosi > 150 lux, a barwa światła wynosi 5500–6000 K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje OPZ w zakresie wymagań dotyczących wideolaryngoskopu poprzez przyjęcie następujących parametrów minimalnych:

przekątna monitora: min. 3,0”,

czas pracy ciągłej: min. 210 minut,

natężenie oświetlenia diody LED: min. 150 lux,

temperatura barwowa światła (CCT): urządzenie zapewnia temperaturę barwową w przedziale 5000–6000 K (stałą lub w ramach regulacji).

Pozostałe wymagania OPZ pozostają bez zmian.

MODYFIKACJE

Wideolaryngoskop – 2 kpl.

Załącznik nr 2 - WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE: pkt 6, 13, 16