Białystok, dnia 24.02.2026r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dział Zaopatrzenia

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr TZ.220.13.KPO.ZO4, dostawa urządzeń do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Część 1 - Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych - 1 kpl.

Pytanie 1:

W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:

Możliwość ustawienia temperatury w jednostce sterującej, gwarantująca uzyskanie temperatury płynu na wylocie zestawu grzewczego na poziomie ok. 39 °C ± 2 °C.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych, które automatycznie bez udziału użytkownika (bez potrzeby nastawy temperatury) dostosowuje pracę urządzenia aby zapewnić optymalną temperaturę w zakresie wskazanym w OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń, w których użytkownik nie ma możliwości ustawienia temperatury w jednostce sterującej.
Uzasadnienie: OPZ w części nr 1 wymaga, aby podgrzewacz umożliwiał nastawę temperatury w jednostce sterującej, co zapewnia użytkownikowi kontrolę nad parametrami pracy urządzenia oraz elastyczność użycia w różnych sytuacjach klinicznych i dydaktycznych. Rozwiązanie polegające wyłącznie na automatycznej regulacji bez możliwości nastawy nie spełnia tego wymagania.

Pytanie 2:

W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:

Co najmniej dwa wskaźniki LED informujące o stanie zasilania i temperaturze podawanego płynu.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych, w który zastosowano monochromatyczny wyświetlacz LED. Wyświetlacz wskazuje min. stan zasilania oraz temperatura podawanego płynu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w monochromatyczny wyświetlacz LED, który jednoznacznie informuje co najmniej o stanie zasilania oraz temperaturze podawanego płynu.

Część 2 - Ogrzewacz pacjenta - 2 kpl.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych o długości 227 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych o długości 227 cm. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje wymaganie OPZ w zakresie pkt: „koc na całe ciało o długości co najmniej 230 cm” na: „koc na całe ciało o długości co najmniej 227 cm”, pozostałe wymagania bez zmian.

Część 9 - Urządzenie KTG Kardiotokograf - 2 kpl.

Pytanie 1:
W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:
9) Wyświetlacz: kolorowy ekran LCD o przekątnej co najmniej 7″, czytelny, z regulacją kąta ustawienia (lub równoważny).

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz kolorowy, ekran dotykowy, z regulacją kąta ustawienia, 6.5 cala?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:
W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:
10) Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru min. 110 mm.

Czy Zamawiający dopuści szerokość papieru 100mm?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:
W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:
13) Zasilanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz oraz wbudowany akumulator umożliwiający pracę aparatu bez podłączenia do sieci.

Czy Zamawiający dopuści brak akumulatora? Zasilanie wyłącznie sieciowe.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:
W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:
16) Waga: nie większa niż 3 kg.

Czy Zamawiający dopuści wagę max 5,5 kg?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:
W treści OPZ Zamawiający wskazał parametr:
19) Możliwość archiwizacji i eksportu zapisów (np. USB, pamięć wewnętrzna lub równoważne).

Czy Zamawiający dopuści opcję archiwizacji i eksportu zapisów w centralnym systemie?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

MODYFIKACJA

- Załącznik nr 2 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), pkt I; ppkt: 9, 10, 13, 16, 19.