# Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr TZ.220.3.2026.KPO.1

1. Zamawiający wskazuje w poz. 1 „rotametryczny dozownik tlenu”, jednocześnie wymagając kontroli

przepływu zarówno tlenu, jak i powietrza.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż dozowniki są dedykowane do konkretnego rodzaju gazu medycznego

i nie występują rozwiązania umożliwiające pracę jednego urządzenia jednocześnie z dwoma różnymi

gazami (tlen oraz powietrze).

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, dla którego gazu medycznego ma zostać

zaoferowany dozownik:

• tlen,

lub

• powietrze medyczne.

Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego przygotowania oferty oraz dokonania

właściwej wyceny zamówienia.

Odp. Dozownik do tlenu

2. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w związku z parametrem w poz. 1. wskazano dwa wymagania

dotyczące montażu dozowników:

- montaż bezpośrednio do punktu poboru

- montaż na szynie

Z uwagi na aktualną ofertę rynkową informujemy, że nie są dostępne dozowniki tlenu umożliwiające

jednoczesny montaż bezpośrednio do punktu poboru oraz na szynę medyczną. W związku

z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga montażu: wyłącznie do punktu

poboru czy wyłącznie na szynę medyczną.

Odp. Montaż na szynie

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dozownika w poz. 1 wtyku AGA czy wtyku DIN?

Odp. AGA

4. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści reduktor tlenowy w poz. 2 przeznaczony do pracy

z butlą tlenową posiadający zintegrowany przepływomierz, w związku z czym urządzenie nie wymaga

możliwości podłączenia zewnętrznego dozownika tlenu?

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści reduktor tlenowy

z wbudowanym (zintegrowanym) przepływomierzem, a tym samym uzna za nieobowiązujący wymóg

„możliwości podłączenia go do dozownika tlenu”.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści reduktor tlenowy posiadający

zakres przepływu tlenu 0 - 25 l/min z regulacją: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 25 l/min).

Odp. Dopuszczamy reduktor tlenowy z zintegrowanym przepływomierzem

5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w odniesieniu do wymogu w poz. 2 „zgodności z najnowszymi

wytycznymi KSRG” informujemy, że producent oferowanego wyrobu nie odnosi się bezpośrednio do

wytycznych KSRG w deklaracji zgodności.

Jednocześnie urządzenie posiada deklarację zgodności, MDR 2017/745 oraz spełnia wymagania

szeregu norm zharmonizowanych, które stanowią podstawę oceny bezpieczeństwa i przydatności

wyrobów medycznych stosowanych w ratownictwie i tlenoterapii, w szczególności:

EN ISO 10524-1 - norma dotycząca reduktorów ciśnienia do gazów medycznych, określająca

wymagania konstrukcyjne, bezpieczeństwa i działania dla reduktorów stosowanych w tlenoterapii,

EN 1789 - norma dotycząca wyposażenia i bezpieczeństwa medycznych pojazdów ratunkowych,

EN 60601-1 oraz EN 60601-1-2 - normy bezpieczeństwa podstawowego i kompatybilności

elektromagnetycznej urządzeń medycznych,

EN ISO 14971 - norma zarządzania ryzykiem dla wyrobów medycznych, obejmująca identyfikację i

kontrolę zagrożeń związanych z użytkowaniem,

EN ISO 13485 - system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści wyrób spełniający

wymagania MDR 2017/745 oraz ww. norm zharmonizowanych jako równoważny względem zapisu

„zgodny z najnowszymi wytycznymi KSRG”.

Odp. Dopuszcza

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości składania ofert za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej oraz umożliwienie podpisania oferty kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

Nasza prośba podyktowana jest koniecznością zapewnienia odpowiedniego czasu na rzetelne i

kompleksowe przygotowanie oferty, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymagań

formalnych postępowania.

Dodatkowo możliwość elektronicznego składania ofert pozwoli na usprawnienie procesu,

ograniczenie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z przygotowaniem oraz

dostarczeniem dokumentacji w formie papierowej, a także może przyczynić się do obniżenia ceny

składanej oferty.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wskazanie adresu e-mail właściwego do składania ofert drogą

elektroniczną.

Odp. Nie dopuszcza elektronicznego przesłania ofert